| XSB-IC型称重显示控制仪 用户手册 | 大屏显示器输出 - 6线差分传送，距离1200m。 - 每秒传送次数可设置，最快50次/秒，最慢1次/秒。 | 5.外形图及接线说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5.1外形图 92.6+0.2 48 96 前面板 44.6+0.2 开孔尺寸 89 48 90 42 侧面 后面板 5.2接线说明 - 开关量输入、模拟量输出/RS232/RS485接口、外供精密10V、信号输入端子 - 220V AC、比较输出端子 6.功能设置 在显示参数符号时，不设置该参数按 键跳到下一参数设置 ，如需设置该参数则按 键进入修改状态，按 键选择闪烁位，按 键， 键设置参数，设置好参数后按 键确认，显示下一参数符号。 6.1 进入功能设置 - 按下 键不松开，2秒后显示 ，再按下 键不松开，2秒后显示 。 6.2 设置密码及选择标定方式 - 将 数值修改为， 通讯地址为10H。 - 按 键显示，可选择 0— — 手动标定方式，可手动修改,参数 1— — 自动标定方式（调校），,参数可见但不可手动修改 “—”前的数字为通讯时代用值，下同. 该参数通讯地址为11H。 6.3 设置第1组功能参数 - 上述步骤完成后，按下 键不松开，2秒后显示 进入第1组功能参数。 - 若要设置第2组功能参数，则再按下 键不松开，2秒后显示 （有通讯接口选择的仪表），或 。 |
| 1.型号说明 XSB - IC -   输出接口，没有可省略 A1： 4~20mA S1： RS232 S2： RS485 |  |  |
|  | 4.前面板及按键说明 |  |
|  | 仪表有两种工作方式，称重仪方式和试验机方式 - 称重仪方式： 将参数设置为，仪表有毛重、净重功能，无峰值、谷值保持功能。 - 试验机方式： 将参数设置为，仪表无毛重、净重功能，有峰值、谷值保持功能。 名称; 说明. ①显示器; 显示测量值、参数符号、参数数值. ②比较输出指示灯; 亮时表示该比较输出导通. ③状态指示灯; GROSS NET MOT ZERO; 亮时显示毛重，参数为ON时显示峰值. 亮时显示净重，参数为OFF时显示谷值. 亮时表示被称重量在变动中. 亮时表示毛重为零. ④计量单位指示灯; 5种可选择的计量单位. 操作键; ⑤; - 按下不松开，2秒后进入设置状态 - 按下松开后，2秒内再按下 键不松开，2秒后进入调校状态，显示. ⑥; - 去皮重。重量不变动时，按该键后仪表记下此时的毛重值作为皮重，并转到净重显示 - 参数为ON时，将峰值、谷值置为当前测量值 - 设置时移动修改位. ⑦; - 选择毛重、净重显示 - 参数为ON时，选择峰值、谷值、当前测量值显示 - 设置时选择、输入参数. ⑧; - 设置时，增加修改位数值. ⑨; - 如果毛重不超过设置的清零范围，且重量不变动时，按此键可回零 - 设置时，减小修改位数值. |  |
| 2.基本技术规格 仪表电源; 220V AC±10%，功耗10VA. 工作环境; -5℃~50℃， 90%R.H. 显示; 5位16mm高亮度红色数码管显示. 显示范围; -19999~50000，超载显示.. 指示灯; 毛重、净重、峰值、谷值、重量变动、比较输出、零位. 显示分度间距; 1~5. 小数点位置; 可选择的5个不同位置. 输出激励电压; 10V±0.1%，电流＞150mA. 最大输入电压; ±10V. 输入信号范围; 0~±18mV， 0~±37mV，0~±75mV，0~±150mV 四档可选择. 输入阻抗; 大于10MΩ. 采样、比较速率; 50次/秒. 最大显示分度数; 10000分度. 比较控制输出; 2点继电器输出，触点容量250V AC，3A. |  |  |
| 3.输出选配件技术规格（模拟量输出和通讯接口只能选其一） 模拟量输出 - 光电隔离。 - 4mA~20mA DC，最大负载电阻500Ω。 - 分辨率：1/4000。 - 每秒输出50次。 通讯接口 - RS232或RS485标准。 - 仪表地址0~99,通讯速率2400、4800、9600、19200可设置。 - 配测试软件，提供组态应用软件及技术支持。 |  |  |

| - 若要退出设置状态，则首先进入第2组功能参数后，再按下 键不松开，2秒后退出设置状态。 6.3.1 零点调校值 用于调校测量零点。为ON时，不可修改。 调校后的显示值=调校前的显示值-（）。 该参数通讯地址为30H。 6.3.2 满度调校系数 用于调校测量满度。为ON时，不可修改。 调校后的显示值=调校前的显示值×（）。 该参数通讯地址为31H。 6.3.3 输入信号范围选择 当仪表显示. 时，应通过该参数选择更大的输入范围。可选择0— (±18mV) 1— (±37mV) 2— (±75mV) 3— (±150mV),该参数通讯地址为32H。 6.3.4 小数点位置选择 可选择 0— .、1— . 2—.、3— .、4— . 该参数通讯地址为33H。 6.3.5 分度值 根据对显示分辨力的要求，选择显示分度值。 可选择1~5。该参数通讯地址为34H。 6.3.6 最大量程 使用单只传感器时，设置为传感器的量程。使用多只传感器时，设置为传感器的量程×传感器数量。 仪表的最大显示分度数为10000，即最大量程（）÷分度值（）不能大于10000，如果不符合条件，将显示，3秒后回到 设置状态。该参数通讯地址为35H。 6.3.7 零位跟踪范围 如果在大于或等于1秒内，重量在零位跟踪范围内，读数将被跟踪至零。零位跟踪范围0~4个显示分度，为0时无跟踪。该参数通讯地址为36H。 6.3.8 数字滤波 称重装置受其本身固有频率影响和外界振动的传导会产生随机振动，从而使仪表的显示值不稳定。可视其振动的大小选择适当的数字滤波，使显示稳定。振动小时选择较小的数字滤波，振动大时选择较大的数字滤波。可选择的范围1~20。该参数通讯地址为38H。 6.3.9 变动检测 当测量值1秒内的变化量超过设置的显示分度值时，仪表认为重量在变化中，此时不进行清零、去皮值、零位跟踪等操作。可选择的范围1~10个显示分度值。该参数通讯地址39H。 | 6.3.10 置零范围 在测量状态，测量值在置零范围内时，按 键可使显示置0。可选择的范围0~10%。该参数通讯地址为3AH。 6.3.11 单位选择 可选择 0— kg，1— g，2— kN，3— N 4— N.m 该参数通讯地址为3BH。 6.3.12 工作方式选择 0— — 称重仪方式，有毛重、净重功能。 1— — 试验机方式，有峰值、谷值保持功能。该参数通讯地址为3CH。 6.3.13 显示更新速率 仪表的采样速率为50次/秒， 参数的设置数值表示显示更新1次所需进行平均计算的采样个数。例如 设置为5时，5次采样值平均后显示更新1次。比较输出的比较周期为50次/秒，与该参数无关。该参数通讯地址为3DH。 6.3.14 模拟量输出量程 仅有模拟量选择配件的仪表。4—20mA模拟量输出，毛重为零时输出4mA，毛重= 时输出20mA。 该参数通讯地址为3FH。 6.4 设置第2组功能参数 - 在设置第1组功能参数，且显示参数代码时，按 键不松开，2秒后显示 （有通讯接口选择配件的仪表），或显示 。 - 若要退出设置状态，则再按下 键不松开，2秒后退出设置状态。 6.4.1 仪表通讯地址设置 仅有通讯接口选择配件的仪表。该参数设置范围为0~99。该参数通讯地址为40H。 6.4.2 通讯速率（波特率）选择 仅有通讯接口选择配件的仪表。变更该参数后，仪表需重新上电，按新选择的通讯速率工作。 可选择 2400、4800、9600、19.20k 该参数通讯地址为41H。 6.4.3 通讯方式选择 仅有通讯接口选择配件的仪表。 0— 指令方式 1— 连续方式 6.4.4 比较输出控制权选择 仅有通讯接口选择配件的仪表。 - — 由仪表按比较设置值控制。 - — 由计算机控制，与测量值无关。 该参数通讯地址为44H。 6.4.5 比较输出设置的密码控制选择 该参数决定比较输出设置是否受密码控制。 - — 比较输出设置不受密码控制。 - —比较输出设置受密码控制。 该参数通讯地址为48H。 有关通讯命令及协议详见《2002版通讯协议》 7.调校 - 调校时不允许进行零位跟踪，应将 参数设置为0。 - 调校前应提前半小时开机。 - 调校前必须先设置好功能参数。 7.1 零位调校 在测量状态下，按一下 键，2秒内再按下 键不松开，2秒后进入调校状态，显示。 | 如果零位不用调校（按照上一次已调校的零位），可按 键跳过零位调校。按 键调校零位，接受当前承载器上的重量为0。 7.2 量程调校 当完成零位调校后，显示 ，末位闪烁。如果只调校零位，不调校量程，按 键退出调校，返回正常测量方式。 将标准砝码加在承载器上，通过 ， 和 键的配合，将显示器的数值设定为所加砝码的重量，按 键完成量程调校。 当最大量程或分度值改变后，不能跳过量程调校。 当出现下述情况时，将显示错误信息，3秒后退出调校过程，回到测量显示。 ：设置的砝码重量超过最大量程。 ：传感器输入灵敏度太低。 8.比较控制输出设置 8.1 比较输出的比较方式 比较输出有 ,,,,, 共6种比较方式。 - 所有的比较值都是对毛重。 - 每个比较输出控制点与 ,, 三个参数相关。 - 如果采用第3~第6种比较方式，还与 参数相关。 - ，：第1、2点比较输出的比较值设定。 - ，：第1、2点比较输出的比较方式设定。 表示毛重 > 比较值时，输出导通 比较值 毛重 表示毛重 < 比较值时，输出导通 毛重 比较值 表示毛重与给定值的正偏差 > 比较值时，输出导通 毛重 比较值 | 表示毛重与给定值的负偏差 > 比较值时，输出导通 毛重 比较值 毛重 比较值 比较值 表示毛重与给定值的偏差绝对值> 比较值时，输出导通 毛重 比较值 比较值 表示毛重与给定值的偏差绝对值 < 比较值时，输出导通 ，：第1、2点比较输出的灵敏度设定 灵敏度为根据需要设定的输出恢复的外延区域，可防止毛重值在比较值附近波动时造成输出频繁ON，OFF。 例：当比较方式为 时 比较值 灵敏度 毛重 9.输出 9.1 比较控制输出 - 2个独立的比较控制输出点。 - 6种比较方式，通过设置选择。 - 每秒比较50次。 —继电器输出型 触点容量 AC250V，3A。 控制交流接触器等感性负载时，应并接RC吸收电路。 —OC门输出型（选配） 电压小于30V，电流小于50mA。 | 9.2 模拟量输出（选配） - 隔离4-20mA输出。 - 最大负载电阻500Ω。 - 分辨率 1/4000。 - 每秒输出50次。 9.3 通讯接口（选配） ·波特率：2400，4800，9600，19200。 ·数据位：8位，无校验位。 ·起始位：1位。 ·终止位：1位。 ·编码标准：ASCII码。 ·指令方式：符合2002版通讯协议。 ·连续方式：连续输出仪表显示的重量值。 有关的通讯命令及协议详见《2002版通讯协议》 10.抗干扰措施 当仪表发现较大的波动或跳动时一般是由于干扰太强造成，采取下列措施能减小或消除干扰。 - 仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层接到仪表输入屏蔽端（屏蔽地）。并尽量与100V以上的动力线分开。 - 仪表供电与感性负载（如交流接触器）供电尽量分开。 正确接法 C — 0.033uF/1000V R — 100Ω 1/2W - 在感性负载的控制接点并联RC火花吸收电路。 - 适当设置仪表的数字滤波时间常数。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |